拟购无创呼吸机项目初步参数论证征集意见表

供应商、联系人及电话（加盖公章）：

产品品牌、规格型号、产地、医疗器械注册证号及最低报价：

备注：

1、按要求格式填写并每页加盖报名供应商公章【电子章无效】，在规定时间内以原件扫描件和电子版形式发送至医院指定邮箱（）；

- 2、响应情况（是/否）若为否则继续填写具体建议修改意见，建议修改意见须提供相应证明材料（证明材料须为政府主管部门及其下属机构出具的检测报告，无证明材料则不予采纳；建议修改意见原则上须满足业界主流品牌同档次水平产品且不得为独家），同时务必备注本品牌本规格型号产品相对应的真实指标并标注是否为独家（供医院汇总定稿版参数时选择）；

- 3、院方根据各潜在供应商提供的配套耗材和须定期更换零部件的报价清单(须同步提供近2年内至少3家二级及以上医院发票原件扫描件和入库清单【遮挡无效】)进行设置相关报价限价，若潜在供应商均未提供报价清单（含发票原件扫描件和入库清单）则视同本项目无耗材和须定期更换零部件。

- 4、杜绝两现象：一是整机保修3年，保修范围不包含须定期更换零部件，须定期更换零部件报价清单如下...；二是将须定期更换零部件变为耗材，恶意降低货物价格，提高耗材价（或直接提高耗材报价）。

附件：配套耗材、试剂【单人次费用】及须定期更换零部件报价清单（样表【若无则标注“无”且不可删除】、可单列）

- 5、拟设置为★项参数(★项标准：拟购设备核心参数指标【如有不妥，请提出并提供权威部门证明文件，否则不予采纳】)要求投标人在投标文件中所提供的证明材料须为政府主管部门（或具备CMA【或CNAS】资质检测机构）出具的质检报告原件扫描件（政府主管部门如国家食药监局或其下属单位或省级医疗器械检验机构或省级食品药品检验机构等）。

附件：表1-4

| 序号 | 本项目初步参数拟设置情况 | 是否设置为为★ | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注（真实指标、是否独家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 参数要求 |  |  |  |  |
| 1 | 原装进口，国际知名品牌，具有FDA和CE认证 |  |  |  |  |
| 2 | 兼容有创/无创通气功能 |  |  |  |  |
| 3 | 内置转运电池（采用内置方式，非外挂），保证正常工作2小时以上 |  |  |  |  |
| 4 | 通气模式: CPAP、S、S/T、T、PAC、iVAPS（配有iVAPS 智能巡航通气模块，根据肺泡通气量自动调节通气参数，满足患者通气需求） |  |  |  |  |
| 5 | 压力范围: IPAP 2-40 cm H2O，EPAP 2-25 cm H20，PS 0-38 cmH2O，CPAP 4-20 cm H2O |  |  |  |  |
| 6 | 呼吸频率: 最高达到60 次/分 |  |  |  |  |
| 7 | 氧气接入方式为机器后端输入，输入氧流量高达30L/min |  |  |  |  |
| 8 | 吸气时间窗控制：Ti Max：0.3-4.0 sec；Ti Min： 0.1-TiMax sec |  |  |  |  |
| 9 | 吸气上升时间:150-900 ms（50ms一增量），吸气下降时间：100-400ms |  |  |  |  |
| 10 | 吸气/呼气灵敏度调节5档可调 |  |  |  |  |
| 11 | 通气流速可达200L/min以上 |  |  |  |  |
| 12 | 屏幕监测：模式和压力设定、实时漏气量监测（L/min）、实时呼吸频率监测、潮气量监测、肺泡通气量监测、吸气时间、吸呼时间比I:E、实时压力监测条图显示、PS值、自主触发和切换指示及百分比、压力-时间波形，流速-时间波形，最近5分钟MV和呼吸频率波形趋势，最近5分钟MV及肺泡通气量波形趋势，平均瞬时漏气、潮气量波形趋势、呼吸同步波形显示、电池电量等。 |  |  |  |  |
| 13 | 报警设置：分钟通气量过低、大量漏气、无排气孔面罩（面罩连接错误）、高压/低压报警、呼吸频率过高/过低、氧饱和度过低报警、氧浓度过高/过低报警、窒息报警、电池电量低报警、报警音量（高中低） |  |  |  |  |
| 14 | 面罩类型矫正技术，了解面罩的佩戴情况，根据存储的数据自动进行相关补偿，达到最佳人机同步性 |  |  |  |  |
| 15 | 具有液晶彩屏，全中文操作。操作方便，同屏显示设置参数、监测参数和报警信息。可直观显示患者的治疗情况。 |  |  |  |  |
| 16 | 疾病类型设置功能，机器内具有不同疾病的不同模式参数默认值，方便快速启用呼吸机。具有2个预设程序，适合不同病人、不同情况下的使用 |  |  |  |  |
| 17 | 可记录365天的使用和综合数据，7天详细数据，8小时高分辨率流量数据，包括压力、流速、潮气量、AHI等，为临床使用提供更多的讯息 |  |  |  |  |
| 18 | 标配分体式恒温加湿器，一体化台车,方便院内移动 |  |  |  |  |
| 19 | 质保要求：整机免费保修叁年（含所有零部件，包括须定期更换零部件）。 |  |  |  |  |
| 20 | 提供近3年内同机型设备国内医院用户合同5家及以上（二级及以上公立医院），标书内提供清晰的合同原件扫描件并加盖公章（遮盖认定为无效业绩）。 |  |  |  |  |

第二部分：拟购项目配置清单

| 本项目拟配置清单 |  |  | 响应情况 | 建议修改指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单名称 | 数量 |  |  |  |

附：

表1：相关配置清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2：配套耗材报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 耗材使用学科 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 经消毒合格后建议使用次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3：配套试剂【单人次费用】报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 名称 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4：须定期更换零部件报价清单（样表，可单列且加盖公章）

| 序号 | 须定期更换零部件 | 品牌规格型号 | 价格（元/个） | 是否开放 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |