牙片宝

1、影像板型号: 0#，1#，2#，3#

- 空间分辨率:≥7lp/mm（实际测试测试10lp/mm）

- 像素尺寸:35um

- 灰度值:14bits

5、磷光片数据擦除方式:自动

6、进片方式:无损非挤压进片，对影像板零损耗

7、通讯接口:USB

8、智能交互:状态灯 (待机、读片、完成) 指示

9、支持操作系统:Windows7（32位/64位） 及Windows10以上系统（32位/64位）
10、软件功能:支持患者影像归档;支持局部放大缩放、旋转、亮度调节、对比度调节、距离测量、角度测量、文字标注等图像处理以及图像打印操作;象支持bmp、dcm、dcmdir 等格式进行导出到本地保存。

- 影像板:3片

牙科 X 射线机

1.内部电源 	锂电池：14.8V，2500mAh，±10%

2.适配器输入 	单相，AC 100～240 V，±10%

3.适配器输出 	24V	1.5A

4.额定频率 	50/60Hz,±1Hz

5.输入功率 	1.2A

6.电源电阻 	≤2Ω

7.射线类型 	X 射线

8.剂量率 	3mGy/sec

9.X 射线管型号 	KL11-0.4-70

10.X 射线管电压 	65kV(±10%)

11.X 射线管电流 	2.5mA（±20%）

12.加载时间调节范围 	0.02-2.00s,±（10%+1ms），调节方式按 R10 系数选择。

13.标称电功率 	0.163kW（65kV、2.5mA、0.10s）

14.导致最大输出电功率加载因素组合 	65kV 和 2.5mA

15.附加滤过 	1mmAl

16总滤过 	1.8mmAl

17.半价层 	≥1.6mmAl（65kV）

18.负载循环 	1:30

19.焦点至皮肤距离 	20.5cm±0.5cm

20.X 射线野 	圆形，φ5.7cm±0.3cm

21.表面泄露辐射 	≤0.25mGy/h(65kV、2.5mA、2s，加载间隔 2s/60s)

22. X射线管性能参数

22.1灯丝电压 	2.8-3.4V

22.2最大灯丝电流 	3A

22.3标称电压 	70kV

22.4阳极热容量 	4500J

22.5阳极标称输入功率(在 0.1 秒时) 	600W

22.6最大阳极散热率 	110W

22.7靶材 	钨

22.8靶角	12°

22.9固有滤过 	0.8mmAl/75kV，YY/T 0062-2004

22.10射线焦点 	0.4mm

- 机括马达

- 一、主机部分

- 1.1     内置6个可供医生自行设置的程序

- 1.2     在1.0Ncm – 4.0Ncm的扭矩范围内， 可设置有7个微调扭矩值：

- 1.3     动态扭矩实时监控，OLED操作屏幕上能够实时显示工作时的扭矩值大小

- 1.4     遇阻回旋功能，防止断针。当工作时扭力达到预设的扭力值，马达自动反转，当工作扭力降到预设扭力值70%以下继续正转工作。

- 1.5     转速可以调节区间120 rpm—650rpm，参数适配市面上大部分锉。

- 1.6     工作模式包含：正反转模式，往复旋转模式

- 1.7     高级功能：音量可调、屏幕可根据左右手使用习惯调整、自动关机、自动回到待机界面。

- 1.8     自动校准功能，可以校准弯机头的转速扭矩参数

- *1.9     适用于往复旋转和360度旋转的镍钛根管预备器械系统，内置250/30 : 210/30 : 180/30:150/30 : 30/150多组往复旋转角度数据，并且参数可调整适用于Reciproc、Waveone、Mtwo、Protaper等系统

- 1.10    可重新设定设备出厂时内部存储的数据

- 1.11    内置充电电池，锂电池1500mAh，DC3.7V。额定频率50/60赫兹，输入功率5.5VA。充电4小时、可连续稳定工作4小时以上

- 1.12    无线根管马达，按键启动关闭，操作简便

- *1.13     一体化高精度1:1弯机头，机头可340°旋转

- 1.14    弯机头消毒灭菌简便，机头注油保养。

- *1.15     整机两年质保

- 1.16   环境条件：15℃~35℃，相对湿度<80%,0℃时无冷凝，海拔高度<2000m

- 根管马达配置清单

- 主机        1台

- 弯机头      1个

- 底座        1个

- 注油嘴      1个

- 电源适配器  1个

- 使用说明书  1本

- 保修卡      1份

- 装箱清单    1份

- 根管测量仪

- 一、主机部分

- 1.13.5英寸彩色LCD屏幕，图像清晰，彩色指示针清晰指示锉针在根管中的位置；

- 1.2 基于多频独立网络测量技术，自动校准功能保证根尖定位的准确性；

- 1.3 唇钩（外壳为生物硅胶材料）、锉夹均可高温高压消毒，避免交叉感染；

- 1.4 大容量可充电锂电池，不需要反复更换干电池；

- 1.5 体积小巧，视角符合临场操作习惯；

- 1.6 可通过菜单键设置根尖止点，根据操作习惯及临床要求设定，及时提醒测量具体；

- 1.7 音量可调节，根据患者要求及使用体验调整音量；

- 二、主要技术参数

- 2.1电池：3.7V/1500mAh锂电池；

- 2.2电源适配器：AC100-240V 5.5VA 50Hz/60Hz；

- 2.3功耗：0.3W

- 2.4保护程度：IPX 0

- 2.5电气安全等级：第二级

- 2.6显示：3.5英寸LCD屏

- 2.7声响提示：根管针在距离根尖小于2mm时会有报警声提示

- 根尖定位仪配置清单

- 主机 1台

- 测量线      1根

- 锉夹        2根

- 唇挂钩      2个

- 电源适配器  1个

- 测试器      1个

- 使用说明书  1本

- 保修卡      1份

- 装箱清单    1份